LUMOSⅡ型傅里叶变换显微红外成像系统

维修项目需求书

一、项目背景

根据《2023年天津市地表水和近岸海域环境质量监测》项目中近岸海域海洋微塑料调查监测工作需要，中心须采购LUMOSⅡ型傅里叶变换显微红外成像系统ATR晶体更换、维护服务，确保设备正常使用。

二、项目预算

最高限价4.6万元。

三、商务需求

| 序号 | 需求条款 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求：①企业投标人需提供营业执照，提供设备生产厂家针对本项目的专门授权书或代理销售证明。 ②供应商需提交承诺函，确保所提供所有产品均为原厂生产，不得为副厂生产或组装件，并能及时提供维修服务。 | 是 | 保证投标单位的合法性 |
| 2 | 报价要求：提供报价方案，报价不得超过项目预算。 | 是 | 保证采购符合预算要求。 |
| 3 | 服务要求： 检修过程精度或装配检查，需由相关技术人员认可并记录。 免费安装调试，对提供的货物提供安装验收合格后至少3个月的质量保证期限。 更换的备件在质保及调试期间，如发生故障或损坏，除人为损坏外均由供方免费负责更换。 在接到用户维修电话要求后, 迅速响应，由维修工程师进行故障了解和排除指导；如仍不能排除，48小时内将派维修工程师抵达现场，及时排除故障。 在服务期间，投标人应进行维修、调试至设备正常运行，配件质量稳定可靠，满足分析需求。在设备整个使用期内，确保设备的正常使用。 | 是 | 保证服务能力和水平 |
| 4 | 时间要求：从签订合同之日起90个工作日内完成全部维修、维护内容（特殊情况以合同为准）。 | 否 |  |
| 5 | 服务地点：客户指定地点。 | 否 |  |

四、技术需求

| 序号 | 采购项名称 | 需求条款 | 是否为实质性条款 | 原因说明（实质性条款需列明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUMOSⅡ型傅里叶变换显微红外成像系统维修项目需求书 | 1、 设备维修、维护完毕后，设备性能、精度应完全符合工艺要求和行业标准。 | 是 | 保证设备正常使用 |
|  |  | 2、更换与LUMOSⅡ型傅里叶变换显微红外成像系统适配的ATR晶体，材质为锗，晶体前端直径不低于100μm。 | 是 | 保证设备正常使用 |
|  |  | 3、更换ATR晶体后，使用LN-MCT检测器，在ATR测试模式下需满足以下技术指标： ①信噪比测试：信噪比测试不低于500：1。 ②能量测试：ATR晶体能量测试不低于出厂要求的70%。 ③波数精度测试：在1576.130 cm-1波数带测试，波数偏差不大于0.050cm-1。 | 是 | 保证设备正常使用 |